Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Katedra geodézie

Zadanie č. 4

Ďalekohľad

| VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV: ĎALEKOHĽAD |  | FORMÁT | A4 |
|  |  | POČET STRÁN | 8 |
|  |  | POČET PRÍLOH | 2 |
|  |  | ZADANÉ | 12. 10. 2026 |
|  |  | ODOVZDANÉ | 25. 10. 2026 |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE | KONTROLOVAL |

Technická správa

1  Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo určiť výkonnosť ďalekohľadu dvoch teodolitov, optického teodolitu Zeiss Theo 020A a elektronického teodolitu Nivel System DT-2, podľa zadania č. 4 z predmetu Geodézia 1. Pre každý prístroj sme určili štyri parametre ďalekohľadu: zväčšenie Γ (5-krát), zorné pole ω (5-krát na troch dĺžkach 10, 12 a 14 m), rozlišovaciu schopnosť ψ (na troch dĺžkach 10, 12 a 14 m) a geometrickú svetelnosť S.

Ďalekohľady oboch prístrojov sú Keplerovho typu: spojný objektív vytvorí v ohniskovej rovine skutočný prevrátený obraz predmetu, ktorý pozorujeme spojným okulárom ako lupou. Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom je zobrazený v prílohe B.1.

2  Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 12. 10. 2026 na Stavebnej fakulte STU, Radlinského 11, Bratislava. Použili sme teodolity Zeiss Theo 020A a Nivel System DT-2 na statíve, posuvné meradlo, dynameter (lupu s pevnou a pohyblivou stupnicou), nivelačnú latu s centimetrovým delením, pásmo a testovaciu tabuľku na určenie rozlišovacej schopnosti. Prístroje sme postavili na stanovisko a zhorizontovali.

2.1  Zväčšenie

Posuvným meradlom sme odmerali priemer objektívu Dp (vstupnej pupily). Ďalekohľad sme zaostrili na nekonečno, namierili na svetlé pozadie a za okulárom sa vytvoril malý svetlý krúžok, výstupná pupila. Jej priemer dp sme odmerali dynametrom priloženým k okuláru (obr. 1). Meranie sme pre každý prístroj opakovali 5-krát.

Obr. 1  Meranie priemeru objektívu Dp a výstupnej pupily dp

2.2  Zorné pole

Vo vodorovnej vzdialenosti d = 10, 12 a 14 m od prístroja sme zvislo postavili nivelačnú latu. Ďalekohľadom sme na late odčítali dolné čítanie Dl a horné čítanie Hl na okraji zorného poľa (obr. 2). Ich rozdiel l je úsek na late, ktorý vidíme v celom zornom poli. Na každej vzdialenosti sme meranie opakovali 5-krát pri rôznej výške zámery.

Obr. 2  Určenie zorného poľa ďalekohľadu

2.3  Rozlišovacia schopnosť

Na vzdialenosti d = 10, 12 a 14 m sme postavili testovaciu tabuľku s očíslovanými obrazcami z rovnobežných čiar, ktoré sa postupne zahusťujú (obr. 3). Ďalekohľadom sme určili číslo n najmenšieho obrazca, ktorého čiary sme ešte videli oddelene.

Obr. 3  Testovacia tabuľka rozlišovacej schopnosti

2.4  Geometrická svetelnosť

Geometrickú svetelnosť sme neurčovali samostatným meraním. Vypočítali sme ju z nameraného priemeru výstupnej pupily dp (časť 2.1) a priemeru zrenice oka d0 = 2,2 mm.

3  Postup riešenia úlohy

Zväčšenie ďalekohľadu je pomer priemeru objektívu a priemeru výstupnej pupily:

Γ = Dp / dp	(1)

Zväčšenie sme vypočítali pre každé meranie a výsledok je aritmetický priemer 5 hodnôt. Zorné pole v uhlových minútach sme vypočítali z úseku na late:

l = Hl − Dl,     ω' = l / d · ρ',     ρ' = 180 · 60 / π	(2)

Rozlišovaciu schopnosť v uhlových sekundách sme vypočítali zo vzťahu:

ψ'' = 10 · n / d	(3)

kde n je číslo najmenšieho rozlíšeného obrazca a d je vzdialenosť tabuľky v metroch. Geometrickú svetelnosť sme vypočítali zo vzťahu:

S = Dp2 / (d02 · Γ2) = dp2 / d02	(4)

kde d0 = 2,2 mm je priemer zrenice oka. Pri zornom poli a rozlišovacej schopnosti je výsledok priemer zo všetkých dĺžok. Presnosť výsledkov sme vyjadrili výberovou smerodajnou odchýlkou jedného merania s a smerodajnou odchýlkou priemeru s / √n. Namerané hodnoty a celý výpočet sú vo výpočtovom protokole v prílohe A.1.

4  Zhodnotenie výsledkov

Výsledné parametre ďalekohľadov sú v tab. 1.

Tab. 1  Výsledné parametre ďalekohľadov

| Parameter | Zeiss Theo 020A | Nivel System DT-2 |
| --- | --- | --- |
| zväčšenie Γ | 24,9 ± 0,9 | 30,9 ± 0,5 |
| zorné pole ω | 81,6' (1° 22') | 89,1' (1° 29') |
| rozlišovacia schopnosť ψ | 5,8'' | 5,6'' |
| geometrická svetelnosť S | 0,44 | 0,44 |

Ďalekohľad prístroja Nivel System DT-2 má väčší objektív (Dp ≈ 45,1 mm oproti 36,2 mm), a preto aj väčšie zväčšenie (Γ ≈ 31× oproti 25×). Zistené zväčšenia zodpovedajú bežným hodnotám pre tieto prístroje (približne 25× a 30×). Rozptyl jednotlivých hodnôt zväčšenia je spôsobený hlavne presnosťou merania priemeru výstupnej pupily, ktorý sme dynametrom čítali na 0,1 mm, takže chyba 0,1 mm pri dp ≈ 1,5 mm mení Γ asi o 7 %.

Zorné pole Nivelu (1° 29') je väčšie ako zorné pole Zeissu (1° 22'). Hodnoty na jednotlivých dĺžkach sa líšia len o desatiny minúty, čo zodpovedá presnosti čítania na late (1 mm). Rozlišovacia schopnosť oboch prístrojov je približne 6''. Hodnota je len orientačná, lebo testovacia tabuľka má obrazce odstupňované po celých číslach a výsledok závisí aj od zraku pozorovateľa a osvetlenia. Priemerný priemer výstupnej pupily vyšiel pri oboch prístrojoch rovnako (1,46 mm), preto majú oba ďalekohľady rovnakú geometrickú svetelnosť S = 0,44.

V Bratislave, dňa 22. 10. 2026

Adam Molnar	………………………………

podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1   Výpočtový protokol

Príloha B.1   Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom

Výpočtový protokol

Tab. 1  Zväčšenie – Zeiss Theo 020A

| n | Dp [mm] | dp [mm] | Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36,20 | 1,3 | 27,85 |
| 2 | 36,30 | 1,5 | 24,20 |
| 3 | 36,10 | 1,6 | 22,56 |
| 4 | 36,10 | 1,4 | 25,79 |
| 5 | 36,15 | 1,5 | 24,10 |
| priemer | 36,17 | 1,46 | 24,90 |

Výpočet: Γ = Dp / dp;   napr. Γ1 = 36,20 / 1,3 = 27,85

Γ = (27,85 + 24,20 + 22,56 + 25,79 + 24,10) / 5 = 24,90

Rozbor presnosti: sΓ = √(Σ(Γj − Γ)² / (n − 1)) = 2,00,   sΓ,priemer = sΓ / √n = 0,90   →   Γ = 24,9 ± 0,9

Tab. 2  Zväčšenie – Nivel System DT-2

| n | Dp [mm] | dp [mm] | Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45,05 | 1,4 | 32,18 |
| 2 | 45,05 | 1,5 | 30,03 |
| 3 | 45,85 | 1,5 | 30,57 |
| 4 | 44,70 | 1,4 | 31,93 |
| 5 | 44,80 | 1,5 | 29,87 |
| priemer | 45,09 | 1,46 | 30,91 |

Výpočet: Γ = Dp / dp;   napr. Γ1 = 45,05 / 1,4 = 32,18

Γ = (32,18 + 30,03 + 30,57 + 31,93 + 29,87) / 5 = 30,91

Rozbor presnosti: sΓ = √(Σ(Γj − Γ)² / (n − 1)) = 1,07,   sΓ,priemer = sΓ / √n = 0,48   →   Γ = 30,9 ± 0,5

Tab. 3  Zorné pole – Zeiss Theo 020A

| d [m] | n | Dl [m] | Hl [m] | l [m] | ω' ['] | priemer ['] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 1,100 | 1,338 | 0,238 | 81,82 | 81,68 |
|  | 2 | 1,150 | 1,388 | 0,238 | 81,82 |  |
|  | 3 | 1,200 | 1,437 | 0,237 | 81,47 |  |
|  | 4 | 1,250 | 1,487 | 0,237 | 81,47 |  |
|  | 5 | 1,300 | 1,538 | 0,238 | 81,82 |  |
| 12 | 1 | 1,100 | 1,385 | 0,285 | 81,65 | 81,88 |
|  | 2 | 1,150 | 1,436 | 0,286 | 81,93 |  |
|  | 3 | 1,200 | 1,485 | 0,285 | 81,65 |  |
|  | 4 | 1,250 | 1,537 | 0,287 | 82,22 |  |
|  | 5 | 1,300 | 1,586 | 0,286 | 81,93 |  |
| 14 | 1 | 1,100 | 1,431 | 0,331 | 81,28 | 81,13 |
|  | 2 | 1,150 | 1,481 | 0,331 | 81,28 |  |
|  | 3 | 1,200 | 1,530 | 0,330 | 81,03 |  |
|  | 4 | 1,250 | 1,580 | 0,330 | 81,03 |  |
|  | 5 | 1,300 | 1,630 | 0,330 | 81,03 |  |

Výpočet: l = Hl − Dl,   ω' = l / d · ρ',   ρ' = 180 · 60 / π = 3437,75'

napr. l1 = 1,338 − 1,100 = 0,238 m,   ω'1 = 0,238 / 10 · 3437,75 = 81,82'

ω = (81,68 + 81,88 + 81,13) / 3 = 81,56' = 1° 22'

Rozbor presnosti (15 meraní): sω = 0,37',   sω,priemer = sω / √15 = 0,10'   →   ω = 81,6' ± 0,1'

Tab. 4  Zorné pole – Nivel System DT-2

| d [m] | n | Dl [m] | Hl [m] | l [m] | ω' ['] | priemer ['] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0,900 | 1,160 | 0,260 | 89,38 | 89,38 |
|  | 2 | 0,950 | 1,210 | 0,260 | 89,38 |  |
|  | 3 | 1,000 | 1,260 | 0,260 | 89,38 |  |
|  | 4 | 1,050 | 1,310 | 0,260 | 89,38 |  |
|  | 5 | 1,100 | 1,360 | 0,260 | 89,38 |  |
| 12 | 1 | 1,050 | 1,360 | 0,310 | 88,81 | 88,81 |
|  | 2 | 1,100 | 1,410 | 0,310 | 88,81 |  |
|  | 3 | 1,150 | 1,460 | 0,310 | 88,81 |  |
|  | 4 | 1,200 | 1,510 | 0,310 | 88,81 |  |
|  | 5 | 1,250 | 1,560 | 0,310 | 88,81 |  |
| 14 | 1 | 1,000 | 1,363 | 0,363 | 89,14 | 89,04 |
|  | 2 | 1,050 | 1,413 | 0,363 | 89,14 |  |
|  | 3 | 1,100 | 1,462 | 0,362 | 88,89 |  |
|  | 4 | 1,150 | 1,512 | 0,362 | 88,89 |  |
|  | 5 | 1,200 | 1,563 | 0,363 | 89,14 |  |

Výpočet: l = Hl − Dl,   ω' = l / d · ρ',   ρ' = 180 · 60 / π = 3437,75'

napr. l1 = 1,160 − 0,900 = 0,260 m,   ω'1 = 0,260 / 10 · 3437,75 = 89,38'

ω = (89,38 + 88,81 + 89,04) / 3 = 89,08' = 1° 29'

Rozbor presnosti (15 meraní): sω = 0,25',   sω,priemer = sω / √15 = 0,07'   →   ω = 89,1' ± 0,1'

Tab. 5  Rozlišovacia schopnosť

| Prístroj | d [m] | 10 | 12 | 14 | priemer [''] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeiss Theo 020A | n | 6 | 7 | 8 | 5,85 |
|  | ψ'' [''] | 6,00 | 5,83 | 5,71 |  |
| Nivel System DT-2 | n | 6 | 6 | 8 | 5,57 |
|  | ψ'' [''] | 6,00 | 5,00 | 5,71 |  |

Výpočet: ψ'' = 10 · n / d

Zeiss Theo 020A: ψ''10 = 10 · 6 / 10 = 6,00'',   ψ''12 = 10 · 7 / 12 = 5,83'',   ψ''14 = 10 · 8 / 14 = 5,71'',   ψ = 5,85''

Nivel System DT-2: ψ''10 = 10 · 6 / 10 = 6,00'',   ψ''12 = 10 · 6 / 12 = 5,00'',   ψ''14 = 10 · 8 / 14 = 5,71'',   ψ = 5,57''

Tab. 6  Geometrická svetelnosť

Vstupné hodnoty: d0 = 2,2 mm,   dp = priemer z tab. 1 a tab. 2

Výpočet: S = Dp2 / (d02 · Γ2) = dp2 / d02

Zeiss Theo 020A: S = 1,46² / 2,2² = 2,1316 / 4,84 = 0,4404 ≐ 0,44

Nivel System DT-2: S = 1,46² / 2,2² = 2,1316 / 4,84 = 0,4404 ≐ 0,44

Tab. 7  Prehľad výsledkov

| Prístroj | Zeiss Theo 020A | Nivel System DT-2 |
| --- | --- | --- |
| Γ | 24,9 ± 0,9 | 30,9 ± 0,5 |
| ω' | 81,6' ± 0,1' (1° 22') | 89,1' ± 0,1' (1° 29') |
| ψ'' | 5,8'' | 5,6'' |
| S | 0,44 | 0,44 |

Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom

Objektív s ohniskovou vzdialenosťou f1 zobrazí vzdialený predmet do svojej ohniskovej roviny ako skutočný, zmenšený a prevrátený obraz y'. Ohnisko objektívu F1 splýva s predmetovým ohniskom okulára F'2, preto lúče vychádzajú z okulára opäť rovnobežne, ale pod väčším uhlom u'. Obraz objektívu vytvorený okulárom je výstupná pupila s priemerom dp, ktorú sme merali dynametrom. Zväčšenie ďalekohľadu je Γ = f1 / f2 = tg u' / tg u = Dp / dp. Obrázok je schematický, pomer ohniskových vzdialeností nie je v mierke skutočných prístrojov.